- 第三章  采购内容

  - 项目概况及总体要求

为了保障军运会涉赛水域水质，拟在四个涉水比赛项目水域分别建设四个浮船式水质自动站，实时监控比赛水域的水质状况，为科学防治水污染提供数据支撑，以良好的水质状况保护运动员的身心健康。

四个浮船式水站的设备采购内容为：船体及配套设施，常规五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮、叶绿素a和藻密度水质自动分析仪，系统集成，户外LED显示屏以及项目验收合格后到2020年3月31日的运维服务（包括但不限于船体、采水、所有仪器设备等）。

运行维护服务包括定期开展水站远程维护、现场维护、应急维护、质量控制、数据审核、周报制作等工作，保证监测数据稳定可靠，同时对维护过程进行详细记录。

同时建设武汉市地表水环境质量自动监测平台，不仅包括以上四个涉水水域浮船式水质自动站，后期将全面涵盖武汉市行政区域内的其他水质自动站。具有数据采集、传输、存储与展示，运行维护与管理、数据质量控制与管理、数据综合应用、移动应用等功能。利用大数据技术，开展水环境大数据分析，以摸清污染底数为基础，探索建立水环境污染防治的智能支持和技术支撑体系，推动精准监管和系统调控。

  - 设备需求一览表

水质自动站设备清单如下：

采购建设内容

| 序号 | 建设内容 |  |  |  | 规格及技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 浮船式水质自动站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 分析仪器单元 |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | 水质五参数在线分析仪 （pH/温度/溶解氧/电导率/浊度） |  |  | 见技术要求 | 4 |
|  | 1.2 | 高锰酸盐指数在线分析仪 |  |  | 见技术要求 | 4 |
|  | 1.3 | 氨氮在线分析仪 |  |  | 见技术要求 | 4 |
|  | 1.4 | 总磷在线分析仪 |  |  | 见技术要求 | 4 |
|  | 1.5 | 总氮在线分析仪 |  |  | 见技术要求 | 4 |
|  | 1.6 | 叶绿素a在线分析仪 |  |  | 见技术要求 | 4 |
|  | 1.7 | 藻密度在线分析仪 |  |  | 见技术要求 | 4 |
| 2 | 采水单元 |  |  |  | 见技术要求 | 4 |
| 3 | 控制单元 |  |  |  | 见技术要求 | 4 |
| 4 | 数据采集和传输单元 |  |  |  | 见技术要求 | 4 |
| 5 | 供电系统单元 |  |  |  | 见技术要求 | 4 |
| 6 | 安防单元 |  |  |  | 见技术要求 | 4 |
| 7 | 船体及锚系单元 |  |  |  | 见技术要求 | 4 |
| 8 | 户外双基色LED屏 |  |  |  | 见技术要求 | 4 |
| 二 | 运维服务 |  |  |  | 见技术要求 | 1 |
| 三 | 武汉市水环境质量自动监测平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 软件平台 |  |  |  | 见技术要求 | 1 |
| 2 | 硬件平台 |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 |  | 服务器 |  | 见技术要求 | 2 |
|  | 2.2 |  | 磁盘阵列 |  | 见技术要求 | 1 |
|  | 2.3 |  | 基础支撑软件 |  |  |  |
|  |  |  | 2.3.1 | 服务器操作系统 | 见技术要求 | 2 |
|  |  |  | 2.3.2 | 数据库软件 | 见技术要求 | 1 |

- 详细技术性能指标

## 三、浮船式水质自动站

## 通用技术要求

### 3.1.1 操作语言

水质自动分析仪器和控制单元所有显示须为中文，符合《信息交换用汉字编码字符集》（GB2312－1980）。

### 供电要求

运行电压为：（24±10%)V。

所有设备的电源插头为中国制式A9120-9085-1。

### 使用环境要求

所有设备在温度5～45℃、相对湿度小于90%环境下能够正常运行。

### 试剂供应

（1）需提供仪器试剂配制方法，并提供试剂成分及纯度；

（2）仪器所需试剂贮存于专用试剂瓶中，试剂保质期不低于一周；

（3）仪器使用的实验用水、试剂、标准溶液均须达到《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》（试行）（中国环境出版社，2017）中质量保证要求。

### 通讯协议要求

投标人须承诺中标后按照采购人指定的《国家地表水自动监测仪器通讯协议技术要求》、《国家地表水自动监测系统通讯协议技术要求》，将所有监测数据传输至指定的平台，包括仪器的实时状态、关键参数和监测数据等。并向采购人提供所有仪器的底层通信协议。

## 3.2 浮船式水站船体技术要求

- 3.2.1基本要求

（1）浮船式水站船体应设置踏板，方便维护人员进行维护；

（2）船体需具有一定的保温和防晒功能，保证船舱内环境温度低于45℃；

（3）能够采集蓄电池组电量信息，具有低电量报警功能；

（4）具有非法接近报警、舱室漏水报警、温度异常报警和开仓报警等功能；

（5）电气仓安装于浮船内，便于外界设备装卸和维护，可进行板盖密封性检查。

- 3.2.2锚定要求

（1）船体锚定方式可根据现场水深、水文条件选择合适的单锚八字锚、或双八字锚等锚定方式；

（2）锚系材料应防腐、防磨损，锚链断裂强度应不小于15千牛顿，便于浮船的拖曳和维护；

（3）锚可根据底质条件选用合适重量的霍尔锚、三角锚、沉石等；

（4）锚绳或锚链可选用合适粗细的尼龙生丝、铁制锚链、丙纶

等材质，锚绳或锚链长度不低于1.5倍最大水深。

- 3.2.3技术参数

| 参数名称 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 防护等级 | ≥IP65 |
| 船体尺寸 | 4m≤长≤8m；2m≤宽≤5m |
| 船舱温度 | ≤45℃ |
| 防风等级 | ≥8级 |
| 供电方式 | 支持交流电（220V）、太阳能、风光互补 |
| 定位系统误差 | ≤15m（95%概率） |
| 供电时间 | ≥10天阴雨天气 |
| 船体使用寿命 | ≥5年 |
| 蓄电池寿命 | ≥2年 |
| 太阳能使用寿命 | ≥5年 |
| 作业载荷要求 | 支持不少于2人（200kg）同时登船作业 |

## 3.3.浮船式水站系统集成要求

## 3.3.1 功能要求

（1）具有仪器及系统运行周期（连续或间歇）设置功能，具备常规、应急、质控等多种运行模式；

（2）具有异常信息记录、上传功能，如采水故障、部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警、位置偏移报警等信息；

（3）具有仪器关键参数上传、远程设置功能，能接受远程控制指令；

*（4）能够实现对高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质自动分析仪器进行自动标样核查；

（5）能准确的上传下达指令，确保仪器、系统运行的监测数据和状态信息等稳定传输；

（6）具备断电再度通电后自动排空水样和试剂、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能；

（7）具有分析仪器及系统过程日志记录和环境参数记录功能，并能够上传至中心平台；

（8）能够存储不少于1年的原始数据和运行日志；

（9）水质自动分析仪器（常规五参数外）及控制单元须具有三级管理权限；

（10）系统应具有良好的扩展性和兼容性，根据实际应用需要，可增加新的监测仪器，并方便仪器的安装与接入；

- 具有废液收集装置，能满足两周以上废液量的收集。

- 3.3.2采水单元要求

采水点位置应位于水下0.5~1m，采水箱应具有防堵塞装置和防生物附着措施。

- 3.3.3分析单元要求

### 3.3.3.1水质自动分析仪器基本功能

（1）高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮分析仪具有自动标样核查、零点校准、标样校准等功能；

（2）具有异常信息记录、上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；

（3）具有仪器状态(如测量、空闲、故障等)显示；

（4）具有RS-232或RS-485标准通讯接口；

- 具备1小时1次的监测能力。

### 3.3.3.2 水质自动分析仪器技术要求

（1）水温水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 热电阻或热电偶 |
| 量程 | 0℃～60 ℃，可调 |
| 准确度 | ±0.5 ℃ |
| MTBF | ≥720 h/次 |

（2）pH水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 玻璃电极法 |
| 量程 | pH 0～14 （0～40 ℃），可调 |
| 漂移（pH=4、7、9） | ±0.1 pH |
| 重复性 | ±0.1 pH |
| 响应时间 | ≤30 s |
| 温度补偿精度 | ±0.1 pH |
| MTBF | ≥720 h/次 |
| 实际水样比对试验 | ±0.1 pH |
| 防护等级 | ≥IP65 |

（3）溶解氧水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 电化学法、荧光法 |
| 量程 | 0～20 mg/L，可调 |
| 零点漂移 | ±0.3 mg/L |
| 量程漂移 | ±0.3 mg/L |
| 重复性 | ±0.3 mg/L |
| 响应时间（T90） | ≤120 s |
| 温度补偿精度 | ±0.3 mg/L |
| MTBF | ≥720 h/次 |
| 实际水样比对试验 | ±0.3 mg/L |
| 防护等级 | ≥IP65 |

（4）电导率水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 电极法 |
| 最小检测范围 | 0～500 mS/m（0～40℃），可调 |
| 重复性误差 | ±1% |
| 零点漂移 | ±1% |
| 量程漂移 | ±1% |
| 响应时间（T90） | ≤30s |
| 温度补偿精度 | ±1% |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 实际水样比对试验 | ±1% |
| 防护等级 | ≥IP65 |

（5）浊度水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 光散射法 |
| 量程 | 0～1000NTU，可调 |
| 重复性 | ±5% |
| 零点漂移 | ±3% |
| 量程漂移 | ±5% |
| 线性误差 | ±5% |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 实际水样比对试验 | ±10% |
| 防护等级 | ≥IP65 |

- （6）氨氮水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- |
| 测定原理 | 纳氏试剂分光光度法、水杨酸分光光度法 |  |
| 量程 | 0～10 mg/L，可调 |  |
| 零点漂移 | ≤0.02 mg/L |  |
| 量程漂移 | ≤1.0% |  |
| 示值误差 | 标液浓度为2.0 mg/L时 | ± 8.0% |
|  | 标液浓度为5.0 mg/L时 | ± 5.0% |
|  | 标液浓度为8.0 mg/L时 | ± 3.0% |
| 重复性 | ≤2.0% |  |
| 记忆效应 | 标液浓度为2.0 mg/L时 | ± 0.3 mg/L |
|  | 标液浓度为8.0 mg/L时 | ± 0.2 mg/L |
| 检出限 | ≤0.05mg/L |  |
| pH干扰试验 | ± 6.0% |  |
| 实际水样比对试验 | 水样浓度<2.0 mg/L | ≤0.2 mg/L |
|  | 水样浓度≥2.0 mg/L | ≤10.0% |
| 最小维护周期 | ≥168h |  |

- （7）高锰酸盐指数水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 高锰酸钾氧化法 |
| 量程 | 0～20mg/L，可调 |
| 零点漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | ±5% |
| 葡萄糖试验 | ±5%（测量误差） |
| 重复性 | ±5% |
| 检出限 | ≤0.5mg/L |
| MTBF | ≥720 h/次 |
| 实际水样比对试验 | ±10% |

- （8）总磷水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 钼酸铵分光光度法 |
| 量程 | 0～2mg/L，可调 |
| 零点漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | ±10% |
| 直线性 | ±10% |
| 重复性 | ±10% |
| 检出限 | ≤0.01mg/L |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 实际水样比对试验 | ±10% |

- 总氮水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 过硫酸钾消解-紫外分光光度法 |
| 量程 | 0～20mg/L，可调 |
| 零点漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | ±10% |
| 直线性 | ±10% |
| 重复性 | ±10% |
| 检出限 | ≤0.1mg/L |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 实际水样比对试验 | ±10% |

- 叶绿素a水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 荧光法、分光光度法 |
| 量程 | 0～500μg/L |
| 准确度 | ±10% |
| 重复性 | ≤5% |
| 检出限 | ≤0.1μg/L |
| MTBF | ≥720 h/次 |

- 藻密度水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 荧光法 |
| 量程 | 0～200,000 cells/mL |
| 准确度 | ±10% |
| 重复性 | ≤5% |
| 检出限 | ≤200 cells/mL |
| MTBF | ≥720 h/次 |

- 3.3.4控制单元

控制单元对分析单元、船体、供电组件、视频单元、安防装置等进行控制，并实现数据采集与传输功能，保证系统连续、可靠和安全运行。

- 3.3.4.1 功能要求

（1）具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统；

（2）能够保证长期运行稳定性的前提下应具有一定节能措施；

（3）具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至中心平台；

（4）具备对自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能；

（5）能够兼容视频监控设备并能实现对视频设备进行校时、重新启动、参数设置、软件升级、远程维护等；

（6）具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置；

（7）具备各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能；

（8）具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据（空白测试数据、标样核查数据）及其对应的仪器、系统日志流程信息。

- 3.3.4.2 硬件设备技术参数

| 序号 | 指标名称 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CPU | ≥800MHz |
| 2 | 内存 | ≥512MB |
| 3 | 存储器容量 | ≥2GB |
| 4 | 显示屏 | ≥5英寸 |
| 5 | 通讯接口 | RS232/485 COM口，不小于8个 |
|  |  | 网口，不少于2个 |

- 3.3.5数据采集与传输要求

- 3.3.5.1数据采集与存储

（1）采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存；

（2）采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并可以运行日志的形式记录保存；

- 采集视频信息并传输至中心平台；

（4）断电后能自动保存历史数据和参数设置。

- 3.3.5.2数据传输与通讯

（1）采用无线通讯，支持3G/4G自动切换；

( 2 ) VPN+4G无线路由器为一体化设备

（3）采用虚拟专用网络（VPN）数据传输方式；

（4）具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能。

(5)  现场应与中心站平台端VPN设备进行匹配

- 3.3.6辅助单元要求

- 3.3.6.1供电要求

（1）蓄电池具有交直流两用功能。需配备交流电（220V）、太阳能、风光互补等多种供电接口，满足24小时不间断供电；

（2）采用太阳能和风光互补供电方式时，供电系统支持更换蓄电池或接入交流电（220V），以保证电力供应正常。

- 3.3.6.2安防要求

（1）浮船应加装避雷系统，以避免被雷击而损坏设备；

（2）系统和供电单元应设置防雷设施，包含船体、电源、信号三级电源防雷和通讯防雷，并符合防雷规范的要求；

（3）具备警示灯和具备自动移位报警功能的全球定位系统；

（4）具备舱室漏水报警设备；

（5）每条浮船配备3套以上的水上救生用品（救生衣和救生圈）。

- 3.3.6.3视频监控单元

（1）具有实时远程监控功能，可实现全方位、多视角、全天侯式监控；

（2）当出现非法闯入时，报警系统能唤醒摄像机进行视频录制并获取监控区域内清晰的监控图像；

（3）视频监控前端存储，至少满足1个月的存储能力；

（4）视频监控设备要求：最低分辨率为1280×960，可输出实时图像；高效红外灯，照射距离不少于20米；具有手机远程监控功能；具有移动侦测、动态分析、越界侦测和区域入侵侦测报警功能。

3.3.6.4 户外双基色LED屏

（1） 户外双基色LED屏与水质自动监测浮船应为一体化，实时显示监测数据与水质类别等信息。

（2）户外双基色LED屏规格尺寸不应大于2.4*1.8米,但也不小于1.2*0.9米。

## 运行维护服务要求

- 4.1总体要求

浮船站运行维护包括定期开展水站远程维护、现场维护和应急维护等工作，保证监测数据质量，并对维护过程进行详细记录。

- 4.1远程维护要求

- 每日对水站监测数据和设备运行状况进行远程监视，对监测数据进行审核，对站点运行情况进行诊断和运行管理，根据运维工作需要，对运维人员进行调度，并记录；

- 远程对水站的整体工作情况进行监控，获取仪器设备关键参数，可根据其运行状态进行相应远程调试；

- 通过远程控制，可对仪表进行校时、复位、测试、校准、清洗、24小时零点漂移和量程漂移核查、标样核查、样品复测和留样等维护工作；

- 通过运维管理平台对站点的运维情况及相关信息进行统计和评价，包括运维巡检频次、质控频次、故障响应情况、超标响应情况等信息统计，结合数据获取率、数据有效率等对水站的运行维护情况进行评价。

- 4.2现场维护要求

现场维护包括由运维技术人员到水质自动监测站现场完成的例行巡检、定期养护和现场质控工作。

- 4.2.1每周例行巡检

- 检查水站供电系统是否正常，检查采样和排液管路是否有漏液或堵塞现象，排水排气装置工作是否正常；

- 检查取水管路与水体接触部分有无杂物缠绕，保持管路清洁畅通；

- 检查控制单元运行状态，检查上传至平台数据和现场数据的一致性；检查仪器与系统的通讯线路是否正常；

- 查看分析仪器及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常。检查有无漏液，进样管路、试剂管路中是否有气泡存在，如有及时将气泡排出；

- 检查试剂使用状况，定期添加、更换试剂。

- 4.2.2定期养护

（1）分析单元

应依据断面水质状况、水站环境条件和分析仪器的要求，制定易耗品（如泵管、滤膜、活性炭及干燥剂等）的更换周期，做到定期更换；对使用期限有规定的备品备件，必须严格按使用规定期限予以更换。

水站仪器所用试剂的更换周期应根据试剂稳定性和保质期确定，室内温度较高时应缩短更换周期，试剂的更换周期不得超过30天。

根据水站运行的环境状况，在规定的时间对仪器设备进行预防性检修。

每月至少进行一次多点线性核查，在自动分析仪器当前量程范围内均匀选择5个浓度标准溶液（须包括空白），进行线性检查。

（2）控制单元及通讯单元

定期对工控机进行断电重启，查看工控机是否可以自动启动，并运行操作系统、加载现场监控软件，查看串口通讯是否正常。

定期对网络通讯设备进行断电重启，查看启动后是否通讯正常。

（3）辅助设备

- 定期对水站的蓄电池进行电量及充放电检查，保证供电正常。

- 定期检查太阳能电池板、稳压电源的输出是否符合技术要求。

- 定期检查GPS运行状态，保证定位准确。

- 定期检查摄像头是否破损，视频设备功能是否正常，包括摄像、视频存储等。

（4）其它

- 每月对水站监测数据进行一次备份，备份数据单独存储。

- 每月对备用仪器进行一次校准和标样核查。

    - 应急维护

针对船体发生较大位移、数据异常、系统故障和数据缺失等情况，中标单位必须建立一套完整的应急维护的方案。

- 当船体由于风浪、撞击等原因发生较大位移时，应及时至现场进行维护；

- 发生数据异常情况时应及时远程启动标样核查和平行样核查，通过核查结果初步判定仪表当前的状态是否正常；确系污染过程应启动水站加密测试模式，同时记录并上报；

- 水站仪器发生故障时，中标单位应及时响应（响应时间不超过8小时），并在24小时内解决所有的故障，如故障不能排除，应在48小时内更换备机；

- 当出现水站长时间停电和水位不足造成水站无法自动取样时，需进行人工补测，并将实验室分析结果录入数据平台；补测频率为每周两次，两次采样间隔不低于两天；根据各站仪器配置补测相关监测项目，包括pH、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数、总磷和总氮等。

## 五、武汉市水环境质量自动监测平台

- 5.1 软件平台

- 5.1.1 总体要求

- 5.1.1.1、规范要求

通讯协议需符合《国家地表水自动监测仪器通信协议技术要求》和《国家地表水自动监测系统通信协议技术要求》（市站水字〔2018〕43号）规范。

符合生态环境部和中国环境监测总站（以下简称总站）信息化建设各类标准规范，依据项目需要对编码规范等进行扩展，编码规范建设需要考虑以后全市范围的使用需求。

- 5.1.1.2、性能要求

在系统软件设计和开发中应充分考虑并满足如下几方面的性能要求：

- ① 运行效率

系统应能达到3s内完成相应的运行速度，能达到数据录入与浏览、数据统计与查询等日常工作的响应要求，且速度不以依赖特定的硬件能力为前提（满足主流硬件配置环境即可支持该相应要求），以利于提高整体业务处理的工作效率；系统运行时对硬件资源的利用率要合理，避免占用过多系统硬件资源或过于频繁的硬盘访问等，以提升整体运行速度。

- ② 响应速度

在系统启动或者运行过程中，特别是由一个功能模块转换到另一个功能模块时应无明显的时间延迟现象，更不能有明显停止等待的状态；对于超出响应时间要求的响应能提供进度条或图标等方式告知系统使用者；应充分估计网络流量，根据硬件能力限制网络会话的最大数目，保证网络服务质量；在系统功能设计、数据库设计及开发技术的选择中要充分考虑运行时的系统承受能力，保证系统录入、修改、统计等功能的系统响应速度。要求满足20个用户同时访问，平均响应时间小于2s，大数据量查询响应时间小于7s。

- ③ 通讯存储性能

系统不仅仅满足目前水站数据接入的需求，需要考虑未来点位扩展需求，要求至少支持100个现场自动站同时接入，满足分钟级数据上传需求，常规数据量访问不得超过3s（网络等硬件限制及大数据量传输情况除外）。

- ④ 灵活性

系统要有足够的灵活性，数据格式和用户界面以及使用功能等需满足各用户的需求。

a）系统冗余机制要求

系统应能充分利用市站已有信息化资源，实现通讯、存储方面的冗余备份机制，建立多个副本集，实现分布式多点冗余，提高系统可用性，保障系统稳定运行，系统数据不丢失，灾难性故障可恢复。

b）系统扩展性要求

系统在满足目前全部水站管理要求的基础上，应能扩展考虑各区级的水站管理要求，整体架构规划支持区级水站数据的接入，支持区级监测站用户使用，同时系统提供开放的标准化二次开发接口，满足各区级个性化二次开发需求。

- 5.1.1.3、安全要求

① 网络安全

建立网络访问控制、网络安全审计、网络入侵方防御，漏洞扫描、传输加密等机制。

② 主机安全

具备主机身份鉴别和主机访问控制功能，建立主机安全审计、入侵防范和防病毒等机制。

③ 应用安全

具备应用系统身份识别和访问控制功能，充分考虑数据访问传输加密机制和应用服务的安全机制。

④ 数据安全

建立数据的完整性和保密性、备份和恢复机制，具备数据库监控能力。

- 5.1.1.4、智能化要求

支持与前端监测站点进行无缝集成。要求如下：

① 与工控机软件配合实现标样核查、加标回收、平行样测试在线质控功能和远程留样功能，需提供详细的实现方案。

② 根据智能化通讯传输规约，实现监测数据采集、仪器质控数据采集、仪器远程测量控制、系统级远程反控及运行状态监控功能。

5.1.1.5、数据融合要求

具有与历史数据、手工监测数据等其他多元数据融合的兼容性。

- 5.1.2、技术要求

- 1、数据采集、传输、存储与展示

- 1.1 数据采集、传输

实现自动监测数据的接入，数据包的有效性检查、解析和入库；采用多线程异步通信技术与各监测点通信，可查看原始数据报文，并可实现数据同步转发；可实现多种不同接入协议的动态配置；支持接入协议的启用和停止；支持水站及监测项目动态扩展和调整；数据采集与传输性能指标需满足数据的实时性，数据传输延迟不大于5s；能满足至少100个监测点同时采集。

须满足以下应用要求：

① 平台需要从水质自动监测站采集和传输的数据包括：水质监测数据、设备状态数据、系统和设备报警数据、设备内部参数数据、动力环境数据、视频监控数据等；

② 需支持统一的通讯协议标准，并能满足子站联网管理实际需求而扩展的协议指令，如心跳检测、远程质控及相关数据传输、针对浮船站的GPS定位；

③ 具备远程连接功能，能够连接按照统一规范建设的水质自动监测站点；

④ 支持实时接收和主动获取水质自动监测站通过各种信道上报的数据；

⑤ 具备实时监控远程站点的运行状态监控功能；

⑥ 具备根据监测因子的监测频率配置和制定数据采集周期和采集任务的功能；

⑦ 提供处理大量并发的数据连接任务的能力；

⑧ 具备负载均衡能力，支持集群功能，满足日益增长的监测站网数据传输和交换需要;

⑨ 主服务模块支持跨平台部署，支持Windows和Linux;

⑩ 平台需具有数据回补功能，在网络状态异常等情况导致数据未及时上报的情况下，在网络恢复后平台需能够自动接收回补数据。

- 1.2 数据存储

数据采集服务应采用先进技术满足高性能的通讯存储要求，系统不仅仅满足目前四个浮船式水站数据接入的需求，需要考虑以后的点位扩展需求，满足日益增长的水站数据传输和交换需要。要求至少支持100个现场点位同时入库，满足分钟级数据上传需求，支持大数据存储需求。

- 1.3 数据展示

- 1.3.1综合展示

综合展示所关注区域或流域在某个时间段内的水质状况及设备运行的总览情况，包括质控统计情况、运维统计情况、重要任务、重要报警及跟踪处理情况、数据审核完成情况、重要公告及关注信息等信息，以上信息支持大屏模式展示，面向领导汇报及重点任务跟踪管理，实现水环境大屏看板管理。

- 1.3.2 GIS展示

在GIS地图上直观展示所有水站的点位分布位置、运行状态、通讯状态、最新监测数据等信息。可以查看水质情况、在线率、超标情况、超标点位、首要污染物因子及历史数据等内容，并能详细查看具体省、市的情况。能通过图表等方式对历史数据趋势进行分析，并对异常数据进行标识提醒。

- 1.3.3现场工况模拟

通过扩展图模拟水站当前的运行情况，图中可以展示系统的监测信息及运行状态等情况，包括仪器执行情况、数据信息情况、管路运行情况、系统报警、仪器报警等信息，系统显示所选水站的扩展图页面。

- 1.3.4 视频监控

实现对水站现场自动监测系统的视频集成功能，可以调看现场实时视频、历史视频，支持视频云台控制。

支持视频事件联动，依据门禁事件、报警事件等联动控制视频转动，录取视频和拍照，并上传到中心平台保存，作为报警等事件的关联信息，便于以后查看。

能够将系统运行情况和用户的主要操作自动生成日记，方便维护管理和用户行为的事后审计；所有日志能够导出，保存成 CSV 格式，用户可以通过 EXCEL 等工具进行浏览分析。

- 2、运行维护与管理

- 2.1 运行情况监控

- 2.1.1 工作门户

依据市站运维管理人员、运维公司管理人员、运维工作人员等不同角色，提供运维工作相关的各种信息，便于整体了解运维工作情况。门户提供的信息包括运维待办事项、提醒和预警报警信息、关注的各种统计数据等，支持用户对预设的门户显示内容自定义配置。

- 2.1.2 运行监控

平台需要具备监控具体水站运行情况的功能，应能够展示水站的运行状态、设备参数信息、系统和设备报警数据、动力环境信息、现场监视视频等信息。

水站运行状态应包括仪器运行状态和系统运行状态两部分。仪器运行状态是指平台能够实时监控水质在线分析仪器在水样分析过程中的具体检测过程；系统运行状态是指平台能够实时监控子站端水质自动监测系统的整体工作过程。

- 2.1.3 运维地图

能够基于GIS展示全市水站的整体运行情况，市站运维管理人员可以直观了解到运维公司的运维工作开展情况，至少包括运维商基本信息、运维工作健康状态指示、计划任务的完成比例、存在的风险、问题、相关的支撑文档等（运维记录、故障记录等）。能够汇总各类运维管理指标和统计分析数据，形成GIS专题分析。

- 2.1.4 报警管理

（1）每日故障报告

系统自动生成每日故障报告，依据运维人员的现场完成情况自动更新故障处理情况，发送至市站和运维公司。

（2）运维提醒/报警

依据运维方案中设定的运维要求，仪器设备、备品备件管理、标液试剂管理、合同要求、车辆管理等要求，对运维工作进行实时分析和预判，发现工作不符合项，对工作进行各种提醒／报警。

运维提醒/报警内容应至少包括：

① 数据缺失报警提醒；

② 现场仪器掉线、故障报警超期提醒；

③ 任务到期或即将到期提醒、任务未按时完成超期提醒；

④ 运维记录缺失提醒；

⑤ 仪器内在质控要求超期提醒（例如仪器部件寿命到期等）；

⑥ 易耗品更换提醒；

⑦ 检查项、周期频次异常报警；

⑧ 运维次数异常（和平均数据比较太多、太少）、时间间隔异常报警；

- 2.2 运维过程管理

- 2.2.1 运维计划

运维公司按照市站要求，制定运维计划，市站审核通过后，系统平台自动生成运维计划，并按计划对运维公司进行考核。

- 2.2.2 运维方案

运维公司按照市站年度运维计划，制定自己运维方案并进行登记，得到确认后，系统能够自动生成相关任务，并督促运维公司执行。

- 2.2.3 运维任务

运维任务的生成包括：按照运维计划系统自动生成；系统自动分析现场采集的数据、状态、故障报警等信息，自动生成关联的事件任务，提高任务安排的及时性和智能化，如（计划）方案任务、（事件）联动任务、人工任务等方式。

- 2.2.4 运维档案

2.2.4.1 运维记录

运维记录应可查询，包括各类巡检表、台账记录、故障/维修/更换记录单、比对校准记录等。

2.2.4.2 档案内容

建立水站运维档案（一站一档），内容至少包括：

（1）自动站基本信息；

（2）站房仪器信息；

（3）运维记录；

（4）备机、药剂及其他耗材变更记录；

（5）设备维修期间的人工检测记录。

2.2.4.3 文件管理

对重要的文件记录，应进行统一管理和分发控制。记录应包括文档编号、文档名称、文档类型、提交人、提交时间、接收人、接收时间、文件附件等信息。

- 2.2.5 远程控制与自动化巡检

（1）平台需提供对自动站监测设备进行远程控制的功能。平台需要具有向水质自动监测设备发送远程控制指令的功能，可以远程控制水质自动监测设备执行相关操作。

（2）通过在线工况功能，及时了解现场工作状态，实时诊断和排查。部分问题可以直接通过远程命令处理，及时恢复故障，保障正常运行，提高运维时效性。

（3）平台需支持设定自动巡检计划，并按照自动巡检计划，自动读取指定监测设备信息，并在发现设备异常时进行报警。可以实现对个站点上传数据的统计分析，对未上传数据的站点实施自动调取站点日志信息，有助于人工巡检的故障判断处理。

（4）平台可以远程设定作业，对监测设备自动进行标准样品核查和加标回收测试等操作。

- 2.2.6 运维分析

（1）运维分析包括：在线率、超标率、维修次数、故障次数、有效率、到站率、试剂用量、校准状况、质控合格率、报警故障情况、运维超期提醒、不合规范操作提醒、运维次数频繁分析报警、易耗品更换频繁报警、运维情况排名等。

（2）能够根据仪器品牌和运维公司等信息进行分类统计，可分析仪器的优劣及运维公司的运维情况，排查经常出现的问题，以便市站及运维公司对运维工作进行分析和完善。

- 2.3 运维资源管理

- 2.3.1 固定资产

（1）平台需提供地表水环境自动监测仪表设备等固定资产的管理功能，对水质在线监测仪表、电气设备、安防设备、消防设备、视频及门禁等相关设备进行动态固定资产管理，记录各自动站监测设备情况。

（2）在设备支持的情况下，平台能够对监测设备进行自动识别，具有自动识别所接入设备的变更、关键参数的变更等功能。

（3）平台需提供自动监测设备核查功能，通过该功能，将可以对各水站监测设备情况进行核查，并登记实际情况与系统记录信息的差异，资产相关信息。核查过程中，应通过移动终端APP对现场核查过程进行记录，并实时传回平台数据库，核查结果将在平台进行记录，并生成核查报告。

（4）监测设备需全部采用二维码进行标准化管理。平台对每个监测设备生成唯一的二维码，由市站统一制作二维码标识并下发，粘贴在所有监测设备上。

（5）在监测设备的核查、运维过程中，均需要首先扫描监测设备二维码，从而确定监测设备信息，然后进行核查或运维操作。最终实现对所有站内仪器设备全生命周期的记录和管理。

- 2.3.2 备机备件及耗材

需建立备机耗材管理信息库，需包括库存消耗、库存报警、出入库管理、库存补充、库存盘点等功能。按照市站对运维单位的备机储备要求，提醒各运维单位根据各水站仪器配置数量按照一定比例进行备机、非易损备件、易耗品储备，平台根据备机耗材消耗情况自动生成任务，要求运维公司对备机耗材进行补齐。同时通过运维管理中心对各运维公司备机耗材储备情况进行管理考核。

- 2.3.3 运维单位及运维人、车、物

平台需提供运维公司信息、运维人员管理、运维车辆管理（包括移动监测车）、运维设备及备品备件管理的功能。运维公司对水站运维配备的人员、车辆、设备等信息系统中进行维护，并能够对应到相应运维任务中。

- 2.3.4 运维知识库

（1）建立运维知识库，内容至少包括运维基础知识、法律法规、作业指导书、质控规范要求、专家指南、应急预案、设备说明书等仪器相关资料、运维经验、典型运维案例、站点运维历史情况、站房常见故障、站房隐患等内容。具备在线上传、下载和在线浏览功能。

（2）建立针对不同污染物的应急处理知识库，当发生污染事故时可以从知识库中及时找到为应对不同污染物的事故解决处理方案。

- 2.4 运维考核

（1）平台需提供对运维公司进行考核与绩效评价的功能，并能够对监测设备质量、水站运行情况进行评估。

（2）平台需能够根据运维管理数据，可以生成对设备的运维情况报表、运维单位评价等信息。能够对各站点的运维巡检频次、质控频次及合格率、故障响应情况、超标响应情况等进行统计，结合数据有效率、数据捕获率等对水站的运行维护情况进行统计考评。

（3）平台需能够根据运维台账填报内容，对系统、分析仪器各类故障进行统计，通过故障统计对分析仪器及系统的稳定性进行评价。

（4）平台需能够对现场端故障修复时间进行统计，未能在规定时间内解决的故障，结合数据数据的开机率、有效率，周报上传数据的有效天数、有效率，周核查率和月比对率对运维单位进行考核。

（5）平台应能够对运维相关单位进行考核，按照市站规范，对其监管效果、比对测试效果进行绩效评价。

（6）平台需根据运维单位考核与绩效评价结果，生成运维单位考核报告。

- 3、数据质量控制与管理

- 3.1 数据审核

- 3.1.1 总体要求

运用设备智能化技术、模型分析技术，结合多种度量规则和核查方法对数据质量（重复性、关联性、正确性、完全性、一致性、合理性等）进行全面评估，及时发现数据异常，从多个层次保障数据准确性、合理性和完整性。

系统应当同时具备自动审核和人工审核两种方式。通过内置的多种可靠性检验和实时监控方法能够辅助对海量数据的自动筛检，对异常数据、缺失数据进行标识，提高数据维护的自动化水平和效率。系统提供多种自动审核的规则和方法，根据在线数据错误原因和实际情况，可以分别对各个水站以及监测因子配置各自的审核规则。在审核规则配置完成后，系统能够对数据自动检测，对异常的数据进行自动标识或执行预定义的操作，如删除、发送警报信息等。

- 3.1.2 自动数据审核

- 3.1.2.1 基于仪器设备参数的数据审核

根据仪器设备的数据状态标识，如零点校正状态、故障等，由系统进行自动判别，自动标记监测数据的QC状态。

- 3.1.2.2 基于仪器质控考核结果的数据审核

基于设备质控考核（如实际水样比对、标样自动核查、盲样考核、加标回收率测定等）结果、系统及仪器测量日志综合判断某条数据是否有效，并可查看质控记录或质控报告。

- 3.1.2.3 基于规则的数据审核

基于预先设置的审核规则对水站上传的原始数据进行自动判断，实现数据有效性自动审核。各种规则参数，可在软件内进行灵活配置。

- 3.1.2.4 基于模型和大数据分析的数据审核

利用统计分析、聚类分析、回归分析、多维空间计算等算法，通过对历史数据、实时数据等的合理性、逻辑性、相关性进行分析，创建异常数据捕获模型，对可疑数据自动筛选和预判。

具备对异常数据的研判分析能力。不仅能对单个监测指标提供各种分析机制，还具有多个监测指标组合分析能力。

- 3.1.3 自动预审

系统依据审核策略自动对数据进行判断，对于识别的异常数据自动发送给运维人员排查确认，标识数据的有效性，为下一步人工审核确认做准备（系统也可对部分数据直接自动确认数据有效性，不再需要人工确认环节处理，提高数据审核效率）。

- 3.1.4 人工审核

运维公司数据审核人员、市站数据审核人员对已经过自动预审的数据进行人工有效性判断，最终确认数据有效性。系统应提供各种辅助审核功能提高审核效率和质量。

人工数据审核应包括审核流程定义、步骤定义、操作人员权限分配、审核辅助工具等功能。

- 3.1.5 辅助审核

系统应当提供图形、GIS、表单等功能辅助人工进行数据审核，提高数据审核效率，减少人员工作量。

- 3.1.6 多级审核

审核流程应充分利用运维公司等资源，制定合理的审核流程机制，建立现场运维人员、运维管理人员、市站审核人员、市站复核人员等多级审核机制。

- 3.2 自动质控管理

- 3.2.1 自动质控

（1）实现现场自动化质控，通过自动设置的质控时间，系统自动下发质控任务，仪器自动执行质控任务。当执行任务失败，通知运维公司进行手工质控。

（2）具有自定义设置质控的时间和周期功能。

（3）质控任务执行具有提醒功能。

- 3.2.2 远程质控

能够对现场仪器设备进行远程质控考核，包括：仪器性能指标测试、实际水样比对、标样自动核查、盲样考核、加标回收率测定等任务，并将测试结果上传至平台端，平台端根据规则判定质控合格情况。

- 3.2.3 手工监测

对断线超过48h的水站，要求进行数据人工补测，并将补测数据录入到平台系统内，并在系统中作标识，支持多级架构的数据填报，支持接口扩展。

- 3.3 运维质控分析

- 3.3.1 质控考核分析

能够根据不同查询条件，对数据上传率、数据有效率、设备运转率、准确度、精密度、标准曲线、零点漂移、量程漂移、实际水样比对、标样自动核查、盲样考核、加标回收率测定等历史数据进行分析和汇总统计。

- 3.3.2 数据有效性分析

能够对水站的系统及仪器的运行状态进行分析，并结合定期质控考核结果，对水站数据进行有效性分析。数据有效性作为运维公司的考核指标之一。

- 3.3.3 运维资质分析

能够对数据审核人员的合格性、运维人员合格性、运维公司的资质等方面进行考核和管理，防止运维资质不符合规范要求。

- 3.3.4 仪器质量分析

能够对现场不同品牌的监测仪器设备的故障次数、零部件更换数量、维护成本等方面进行分析，评价现场仪器供应商的质量，为以后优选供应商提供数据参考。

- 3.3.5 运维任务质量控制

通过GPS定位、拍照取证等形式，防止运维公司数据作假，为做到有据可依提供数据支撑。

- 4、数据综合应用

按照标准规范将数据进行整理、加工，整合成统一的数据库，形成覆盖全市的多类型、多尺度、多时态的综合性水环境数据中心，建立数据分发、数据更新与管理维护体系，为日常管理与决策提供可靠、全面、准确的数据支撑。

投标人应从用户的实际需求出发进行设计，须体现监测为管理服务的思想，并对数据进行多维度分析和可视化展示，使用户可以从宏观到微观了解各流域及行政区内每个河流/湖库断面（点位）的水质现状、模拟变化趋势、预测预警水环境风险，能够对风险进行科学处置。

- 4.1 数据综合应用与分析

- 4.1.1 数据查询

具有在不同条件能够下查询相应监测数据的功能。能按流域、点位、区域、时段、断面属性等条件查询；支持图形化数据展示；支持单点多参、多点单参等数据比对查询；查询结果可导出。

- 4.1.2 数据综合分析

实现对地表水自动监测与采测分离监测数据分别进行水质分析、评价与比对。内容包括：不同条件下的水质类别、超标污染物分析、水质达标率、水质趋势分析、数据比较分析等结果。

- 4.1.3 数据报表

为满足对水质状况的统计及上报，系统须提供多种类型的报表生成与导出功能。既可生成单个站点的水质报表，又能按时间、流域、区域等导航的方式生成多个站点的水质状况报表。报表可导出成Word、Excel或PDF文件。

- 4.2 数据发布和共享

- 4.2.1数据发布

实现水环境监测数据、水环境质量报告等信息的统一权威发布，可以定义数据发布的规则。规范发布流程和发布数据标准，采用多通道方式，可同步发布到网站、手机APP、微信等媒介。

- 4.2.2 数据资源共享

系统采用云平台的方式提供各级地方共享数据查询，各级地方可以依据自己的数据权限查看监测数据、审核监测数据、生成水质报告等。

系统同时建立数据开放接口，可供各级地方系统运行时调用，获得相应的数据服务。数据接口管理提供日志、审核、查询、监控等辅助功能，以增加数据交换过程的透明度，提高数据交换过程可管理性。

- 5、移动应用

投标人技术方案应满足以下专业版及公众版的要求，体现先进性、采用主流移动应用开发技术，须满足IOS和Android两种操作系统的使用。

- 5.1 专业版

建设统一水环境移动应用中心，管理所有的移动应用，提供统一的移动应用访问入口，访问可以按照不同角色权限控制，可以访问的移动应用包括：移动监测与管理、移动运维与管理、移动质控与管理、移动数据审核、移动数据分析等。

移动应用能够检测更新最新版本，当系统登录并检测到新版本时给出更新提示、系统使用帮助、关于版本介绍等。

- 5.2 公众版

建设面向公众的移动应用中心，公众可了解整个区域的水环境状况和周边水环境状况，发挥公众对环境的监督作用，满足公众的环境知情权。

- 6、售后服务

- 6.1 技术支持服务

投标人须给出科学、合理的运行维护与售后服务方案。

本项目质量保证期为1年。在质量保证期内，要求中标人提供7×24小时技术支持服务，在系统发生故障时，提供2小时响应，相关技术人员6小时到场处理，在提供技术服务时必须对采购人的数据安全履行保密义务。

在质量保证期内，中标人应对所交付系统进行优化，并对平台运行状况进行监控和必要维护。对任何软件运行故障需及时响应及排除，保证系统的正常运行，并定期提供系统运行报告。

现场驻场人员的职责包括系统基础信息管理维护与信息更新、系统的稳定运行、对武汉市环境监测网监测数据质量实时监控、按照招标方要求提供相应数据等。

- 6.2 知识产权

项目系统的版权属于采购人所有，投标人应向采购人提供项目软件开发全部源代码及数据字典（含保证期内的后续升级版本）。项目的专利申请权、专利权、技术秘密的所有权、使用权、转让权等知识产权归采购人所有。投标人应保证对投标中全部软件均享有知识产权或者得到软件所有人授权能够再次授权采购人使用，并保证授予采购人和最终用户上述全部软件非独占的长期许可使用权。采购人或最终用户在使用过程中不应受到第三方关于侵犯知识产权的指控。如有任何上述指控，投标人应独自承担可能发生的一切法律责任和费用。同时，在项目实施过程中，投标人应对本项目采购的所有软件产品（含第三方软件）提供功能修改，版本升级等相关工作。

- 6.3 培训

投标人应制定详细的培训方案，在培训方案中应提供明确的培训计划、培训内容、培训教材及授课教师基本情况；并按采购人要求时间、地点进行培训。

- 6.4 文档

投标人应根据项目实施和系统开发管理的需要，严格遵照《计算机软件文档编制规范》（GB/T 8567-2006）等有关标准的要求，编制并提供各种项目文档。项目文档包括但不限于下表所列内容：

| 编号 | 交付物名称 | 交付物内容 | 交付物形态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统软件随机文档（如有） | 要求提供原厂商随机文档，包括：安装手册、用户操作指南、系统管理员手册等 | 文档 |
| 2 | 系统软件安装包 | 系统的源程序、可执行程序、资源文件、配置文件、安装程序、二次开发源代码、数据字典等 | 软件、源程序和相关文件 |
| 3 | 项目过程文档 | 3.1项目管理文档： 项目管理方案 进度实施和任务分类 质量管理计划 项目进度报告 问题报告和解决方案 需求变更文件 3.2系统应用设计文档 项目需求报告 概要设计 界面要求和设计 程序说明 系统维护计划 3.3系统运行和维护操作手册 系统操作手册 系统维护手册 系统管理员手册 3.4测试文档 系统测试报告 3.5验收文档 系统验收计划 项目初步验收报告 项目最终验收报告 3.6培训文档 培训计划 培训教材 培训过程纪录 培训考核纪录 3.7安全性文档 安全操作手册 突发性事件处理与灾难恢复计划 3.8其他文档 | 文档 |
| 4 | 安全测评和软件测评文档 | 第三方对该系统进行的软件测评和安全测评报告 | 测评报告 |

- 7、软件测试

投标人须配合采购人选定的第三方测试服务机构对其提交的软件进行测试。如未通过测试，投标人应当根据测试报告及采购人意见及时进行整改，且工期不予顺延；投标人整改后，采购人有权再次委托第三方测试机构重新测试，且测试期间计入工期。因投标人原因造成的重新测试的测试费用由投标人承担。

- 5.2 硬件平台

| - 序号 | - 名 称 | - 技 术 参 数 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 服务器 | - CPU: XEON 4110（2.1G 9.6UPI 11M 8C）*2 或同等与其配置的型号 |
|  |  | - 内存插槽: ≥24根 |
|  |  | - DDR4: 2666 16G*2 |
|  |  | - SAS硬盘: ≥300G, 2.5吋,10K 12Gb *3 |
|  |  | - 2GB SAS 12Gb 8口RAID卡 |
|  |  | - 双口1G RJ45网卡*2 |
|  |  | - 12盘位机箱（4PCIE，2x16） |
|  |  | - 硬盘盘盒D12*2 |
|  |  | - 电源模块（≥550W双模块，1.5m） |
|  |  | - USB DVD-RW |
|  |  | - 散热片（140W以下CPU）*2 |
|  |  | - 热插拔风扇模组: ≥4个 |
|  |  | - 集成BMC芯片，支持IPMI2.0、SOL、KVM Over IP、虚拟媒介等高级管理功能，对外提供1个1Gbps RJ45管理口，可支持NCSI功能 |
| - 2 | - 磁盘阵列 | - 3U ,16盘位（双控制器，8个8Gbps FC+8个1Gb ISCSI主机通道,双锂电池，64GB Cache；冗余电源；标配NAS功能） |
|  |  | - 8Gb LC SFP模块×4 |
|  |  | - 托轨×1 |
|  |  | - 150cm 电源线×3 |
|  |  | - 3TB 3.5吋7.2K 12Gb SAS硬盘*16 |
|  |  | - 3M LC-LC多模光纤数据线*2 |
| - 3 | - 基础支撑软件 | - 服务器操作系统：windows server 2012标准版 |
|  |  | - 数据库软件： MS SQL server 2014标准版 |

- 其中氨氮、高锰酸盐指数为本项目核心设备

  - 检验考核要求

- 采购项目全部交货完毕，并通过采购人组织验收，合格后按武汉市政府采购的有关规定执行

  - 交货期

合同签订后60个日历天内到货

  - 技术服务和质保期服务要求

- 质保期自验收合格之日起计，按生产厂家的规定执行,但不得少于1年

  - 其他服务要求

- 1、中标方负责将全新原包装产品交付至需方指定地点，所有运输及安装调试和培训所发生的费用由中标方承担。

- 2、质保期内免费提供系统维护、升级等技术支持服务。

- 3、保修期后应提供系统维护、扩充、升级等方面的技术支持服务。

- 4、系统故障报修的响应时间：提供全天候无间断的远程技术服务，4小时内对问题做出响应。若电话中无法解决，1个工作日内到达现场进行解决。

- 5、免费提供培训及咨询服务。

- 6、中标方承诺的服务中如涉及第三方提供的，由中标方负责协调。