附件1

武汉市工业移动式探伤单位辐射安全

标准化建设评分细则

依据《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《放射性物品运输安全管理条例》、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》、《放射源分类办法》、《关于发布射线装置分类的公告》、《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）、《工业探伤放射防护标准》（GBZ 117-2022）等法律法规和标准以及《关于印发<关于γ射线探伤装置的辐射安全要求>的通知》（环发〔2007〕8号）、《关于进一步加强γ射线探伤辐射安全管理的通知》（环办函〔2014〕1293号）制定。

本细则适用于使用Ⅱ、Ⅲ类放射源以及使用Ⅱ类射线装置的移动式探伤类核技术利用单位，不包括使用固定式探伤装置的单位。各单位可对照指南条款和评分细则逐一进行评分。

出现以下情形的，实行“一票否决”，评为不达标：（一）近1年内发生过违规操作导致放射源脱落、公众受到意外照射剂量等辐射安全事件的。（二）违反法律，受到市级以上生态环境部门辐射安全相关罚款、暂扣或吊销许可证行政处罚的。（三）加“*”项目扣分的。

武汉市工业移动式探伤单位辐射安全标准化建设评分细则

单位名称：                                                单位地址：

法定代表人：                                              辐射安全负责人：

检查时间：                                                得分：

| 序号 | 项目 | 内容 | 总体要求 | 评分要点 | 分数 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 满分 | 得分 |  |
| 1 | 组织机构与人员 （16分） | 1.1辐射安全管理机构 | 成立专门的辐射安全与环境保护管理机构，明确负责人 | 1.有单位正式文件明确管理机构管理职责，单位法定代表人为辐射安全与环境保护管理机构（或领导小组）负责人，得2分。每有一项缺失扣1分。 2.负责人熟悉并履行法律法规规定的职责以及本单位辐射安全管理制度中规定的职责，掌握本单位辐射安全风险和隐患情况，定期召集辐射安全会议，定期到现场检查的，得3分。每有一项缺失扣1分。 | 5 |  |  |
|  |  |  | 明确辐射安全管理关键部门 | 设置探伤作业、辐射安全管理、职业健康、质量控制和安全保卫等职能的关键部门，各部门职责清晰，并明确部门负责人（部门可以合并设置），得3分。每有一项缺失扣1分。 | 3 |  |  |
|  |  | 1.2辐射安全管理人员 | 辐射安全和防护管理人员 | 由1名具有本科以上学历的技术人员专职负责，包括负责本单位辐射安全行政许可申报、全国核技术利用辐射安全申报系统的使用与数据维护，负责管理制度的制订及相关内部管理文件的编写，负责辐射监测、个人剂量监测、工作人员培训和考核的组织，负责辐射事故应急演练的组织等工作，得2分。未设定专职人员的，不得分。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 探伤安全操作人员 | 1.由本单位内部文件明确探伤安全员和操作人员（原则上每台探伤设备配备1名安全员和2名操作人员），得1分。 2.明确探伤安全员与操作人员现场探伤相应安全防护与管理职责、监测职责、设备领用及归还职责的，得1分。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 仓库保管人员 | 1.设立仓库保管人员的，得1分。 2.明确其负责仓库（或源库）值守、巡查、钥匙保管、放射源盘存、出入库核实及登记、应急措施的，得1分。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 运输安全员 | 1.设立运输安全员的，得1分。 2.明确其负责办理探伤设备交接手续、安保、运输途中检查包装和加固、突发事件应急措施的，得1分。 | 2 |  |  |
| 2 | 环保手续履行 （10分） | 2.1环境影响评价 | 按照要求履行了环境影响评价手续 | *1.新建、改建、扩建移动式探伤项目依法编制了环境影响评价文件，并获得了审批部门批复的，得1分。 2.发生重大变化的重新编制环境影响评价文件或在不改变已许可的活动种类的前提下，增加生产、使用同类别或低类别探伤装置，依规编制了辐射安全分析报告的，得1分。 | 2 |  |  |
|  |  | 2.2辐射安全许可 | 按照要求申领了辐射安全许可证 | *1.生产、使用移动式探伤装置按规定取得了辐射安全许可证，且许可证在有效期内的，得2分。 2.辐射工作单位变更单位名称、地址和法定代表人，按规定向原发证机关申请办理许可证变更手续的，得1分。 3.部分终止或者全部终止生产、销售、使用射线装置活动的，及时向原发证机关提出部分变更或者注销许可证申请的，得1分。 | 4 |  |  |
|  |  | 2.3竣工环保验收 | 依法开展竣工环境保护验收 | 1.按规定组织开展了竣工环境保护验收监测，编制了验收监测报告，并通过验收会达到验收合格要求的，得1分。 2.验收监测报告编制完成后进行网上公示公开的，得1分。 | 2 |  |  |
|  |  | 2.4转让、转移及回收 | 按规定办理转让、转移及废源送贮 | 1.进出口、转让放射性同位素的单位，按规定办理了放射性同位素进出口、转让审批手续，并在全国核技术利用辐射安全申报系统进行了网上申报，得1分。 2.与放射源生产销售单位签订了废旧放射源返回协议，并按照协议将废旧放射源返回生产单位或原出口方的，得1分。 | 2 |  |  |
| 3 | 管理制度制定及运行情况 （24分） | 3.1操作规程 | 制定并发布移动式探伤操作规程 | 按照相关规定制定了详细的探伤作业操作规程，涵盖设备领用、设备准备、探伤作业、安全防护、设备归还入库等环节，得2分。 | 2 |  |  |
|  |  | 3.2安全保卫 | 制定包含探伤机存放、使用等安全保卫制度 | 制定安全保卫制度，包含人员管理、重要时间值班、区域巡查等，明确安保人员和安保要求（计划），特别是明确对探伤机的保管落实到人，得1分。 | 1 |  |  |
|  |  | 3.3设备检修维护 | 制定探伤机、监测仪器设备检修维护制度 | 1.制定设备检修维护制度，明确探伤机、监测仪器维护保养、保养频次等内容的，得1分。 2.每年至少一次由生产厂家专业人员对探伤机彻底检查，对所有零部件详细检测的，得1分。 | 2 |  |  |
|  |  | 3.4台账管理 | 制定设备使用登记、设备管理、工作记录、现场监测等台账制度 | 制定与辐射安全管理要求及配套规章制度相对应的台账，且涵盖各类必要的日常工作记录的，得1分。 | 1 |  |  |
|  |  | 3.5剂量监测 | 制定辐射环境和个人剂量监测制度 | 1.建立个人剂量监测制度，明确个人剂量监测责任部门和责任人的，得1分。 2.建立辐射环境监测方案，明确监测频次、监测范围、监测布点；按要求定期进行监测，并建立有效的监测记录或监测报告档案的，得1分。 3.配备处于校准有效期内的便携式辐射监测仪器及个人剂量报警仪，且能够正常使用的，得1分。 | 3 |  |  |
|  |  | 3.6人员培训、体检 | 制定人员培训和健康体检计划，并按期组织实施 | 1.制定人员培训考核计划，明确培训对象、内容、周期，并按期组织实施的，得1分。 2.制定人员职业健康体检计划，并完成职业健康体检的，得1分。 | 2 |  |  |
|  |  | 3.7事故应急预案 | 针对移动式探伤作业可能产生的辐射事故制定应急预案或应急措施 | 1.具有明确的应急机构、职责分工、事故应急责任人及紧急联系方式。 2.具有应急人员的组织、培训以及应急装备、物资储备（至少包括高量程剂量率仪、防护服装、警戒绳、警示标志等，使用放射源探伤的单位应配备长柄钳、屏蔽容器）。 3.明确各类辐射事故分级与应急响应措施，明确事故的调查、报告、处理程序以及所在地生态环境、公安、卫生健康部门联系方式。 4.组织开展辐射事故应急演练。 每有一项符合得1分，满分4分。 | 4 |  |  |
|  |  | 3.8年度评估报告 | 按照法规要求制定并按时提交年度评估报告 | 1.评估报告包含以下内容的，得2分： 辐射安全和防护设施的运行与维护情况、辐射安全和防护制度及措施的制定与落实情况、辐射工作人员变动及培训考核情况、放射源及射线装置台账、场所辐射环境监测和个人剂量监测情况、辐射事故及应急响应情况、新建、改建、扩建和退役情况、安全隐患及其整改情况。 2.每年1月31日前将年度评估报告在全国核技术利用辐射安全申报系统进行申报的，得1分。 | 3 |  |  |
|  |  | 3.9辐射安全风险排查 | 定期开展辐射安全风险排查，并落实问题整改 | 1.建立辐射安全风险管理体系，定期开展排查，对风险管理情况进行定期评估，确保风险可控。 2.对环境风险问题及时进行整改，不能立即整改的，必须采取切实可行的临时安全措施，防止事故发生。 每有一项符合得2分。 | 4 |  |  |
|  |  | 3.10危险废物规范管理 | 落实危险废物规范化环境管理要求 | 1.设置洗片废液、废胶片专门暂存场所或设施，能够防风、防雨、防渗。 2.危险废物均委托给有资质单位处置，转移过程运行危险废物转移联单。 每有一项符合得1分。 | 2 |  |  |
| 4 | 辐射安全防护措施 （移动式X射线探伤） （46分） | 4.1X射线探伤机 | 使用合格的探伤机，标识完好，专人保管。 | 1.从持有生产、销售许可证的单位购买合格的探伤机，探伤机具有合格证及产品说明书的，得1分。 2.探伤机由专人保管的，配备视频监控措施的，得2分。 3.探伤机外观完好，电缆无扭曲、破损，螺栓等连接件连接良好，制冷设备无渗漏，每有一项符合得1分，共4分。 4.探伤机有清晰完好的放射性标识，操作控制装置上设置钥匙开关和标识清晰的紧急停机按钮，每有一项符合得1分，共3分。 | 10 |  |  |
|  |  | 4.2作业场所分区 | 按照标准要求设置区域，并实施管控 | 1.每个工作场所均需配备信息公示牌，公示牌面积不小于2平米，信息内容包括辐射安全许可证、公司法人、辐射安全负责人、操作人员和现场安全员的姓名、照片、资质证书和监督举报电话等，得2分。 2.作业前，根据探伤机能量大小、工件以及周围情况，将作业场所中周围剂量当量率大于15μSv/h的范围内划为控制区，将控制区边界外、作业时周围剂量当量率大于2.5μSv/h的范围划为监督区，得3分。 3.在控制区边界入口设置明显的电离辐射警告标志，拉起警戒线（绳），悬挂清晰可见的“禁止进入放射工作场所”警告牌，监督区边界悬挂“无关人员禁止入内”警告牌的，得2分。 4.探伤过程中，控制区内不能同时进行其他工作。探伤作业人员应在控制区边界外操作，否则要采取专门的防护措施，得1分。 | 8 |  |  |
|  |  | 4.3警告标识 | 按照标准要求设置电离辐射警告标志 | 在控制区、监督区边界和建筑物的进出口的醒目位置张贴电离辐射警示标识和警告标语等提示信息的，得3分。 | 3 |  |  |
|  |  | 4.4声音提示装置 | 设置指示灯和声音提示装置 | 1.应设置响亮的提示“预备”和“照射”状态的指示灯和声音提示装置，控制区的所有边界能清楚地听见或看见信号，并且与其他报警信号区分，得2分。 2.警示信号指示装置应与探伤机联锁的，得2分。 | 4 |  |  |
|  |  | 4.5人员配备 | 按照要求配齐工作人员 | 1.进行作业的每台探伤机至少配备两名专职工作人员，且工作人员持有辐射安全与防护考核合格证书的，得3分。 2.现场探伤期间，工作人员佩戴个人剂量计和个人剂量报警仪的，得2分 | 5 |  |  |
|  |  | 4.6作业准备 | 做好探伤前的管控工作 | 1.探伤作业前，确保控制区内没有任何其他人员，并防止工作期间有人进入控制区。 2.控制区的范围应清晰可见，设置良好的照明。视控制区边界范围安排足够的人员进行巡查。 3.探伤机控制装置应设置在合适的位置或设有延时开机装置。 每有一项符合得2分。 | 6 |  |  |
|  |  | 4.7巡查与监测 | 按照要求开展作业区域巡查和辐射剂量水平监控 | 1.每一个探伤作业班组应至少配备一台便携式剂量率监测仪器。 2.试曝光期间，监测控制区边界的剂量率以证实边界设置正确。必要时调整控制区的范围和边界。 3.探伤作业前，对剂量率仪进行检查，确认剂量率仪能正常工作。探伤作业期间，便携式剂量率仪一直处于开机状态，防止曝光异常或不能正常终止。 4.探伤作业期间安排人员对监督区边界进行巡逻和辐射剂量水平监控，未经许可人员不得进入边界内。 5.曝光结束后，确认出束状态终止并由监测仪器确认后方可靠近探伤机。 每有一项符合得2分。 | 10 |  |  |
| 5 | 辐射安全防护措施 （移动式伽马射线探伤） （46分） | 5.1伽马射线探伤机 | 使用合格的探伤机，标识完好，铭牌信息清晰完好 | 1.探伤机上设有清晰完好的放射性标识；运输工具，运输容器上设有清晰完好的放射性标识，得1分。 2.探伤机铭牌清晰，信息应包含：①电离辐射警告标志，②生产厂商名称，③产品名称，④出厂编号，⑤出厂日期，⑥放射源核素名称，⑦设计的最大装源活度，得1分。 3.探伤机设有机械安全联锁装置，非工作状态时，源辫应锁闭在源容器内；工作状态时，驱动装置应保持与源容器连接，随时可将源辫摇回源容器内。得1分。联锁装置或驱动装置无法正常工作的，不得分。 4.探伤机源容器和源传输导管连接牢固，无破损或异常，得1分。 | 4 |  |  |
|  |  | 5.2放射源贮存设施 | 按照要求设置放射源库或贮存设施 | 1.放射源贮存设施由安保人员24小时专职值守，实行双人双锁管理，配备视频监控措施。 2.贮存设施明显位置应张贴电离辐射警告标志。 3.贮存设施应结构上防火，远离腐蚀性和爆炸性等危险因素。 4.贮存设施应具备防射线能力，距外表面最近处周围剂量当量率小于2.5μSv/h。 5.配备专（兼）职人员负责放射源的管理，建立领用台账，明确放射源的流向，定期进行盘点，确认放射源的存放区域。 6.领用探伤机时，用监测仪器测量离源容器表面1m处周围当量剂量率不高于0.05mSv/h，以确认放射源处于安全屏蔽状态。 每有一项符合得1分。 | 6 |  |  |
|  |  | 5.3放射源运输管理 | 按照要求运输放射源（不包含不涉及公用道路的厂区内移动） | 1.有专用的探伤放射源运输车辆，车上有双人双锁的贮源箱体，且箱体与车辆固定。 2.每次运输前开展辐射监测并记录，途中停靠后开展辐射监测确认放射源安全状况。 每有一项符合得1分。 | 2 |  |  |
|  |  | 5.4作业场所分区 | 按照标准要求设置区域，并实施管控 | 1.每个工作场所均需配备信息公示牌，公示牌面积不小于2平米，信息内容包括辐射安全许可证、公司法人、辐射安全负责人、操作人员和现场安全员的姓名、照片、资质证书和监督举报电话等，得2分。 2.作业前，根据探伤机能量大小、工件以及周围情况，将作业场所中周围剂量当量率大于15μSv/h的范围内划为控制区，将控制区边界外、作业时周围剂量当量率大于2.5μSv/h的范围划为监督区，得3分。 3.在控制区边界入口设置明显的电离辐射警告标志，拉起警戒线（绳），悬挂清晰可见的“禁止进入放射工作场所”警告牌，监督区边界悬挂“无关人员禁止入内”警告牌，得2分。 4.探伤过程中，控制区内不能同时进行其他工作，探伤作业人员应在控制区边界外操作，否则要采取专门的防护措施，得1分。 | 8 |  |  |
|  |  | 5.5警告标识 | 按照标准要求设置电离辐射警告标志 | 在控制区、监督区边界和建筑物的进出口的醒目位置张贴电离辐射警示标识和警告标语等提示信息的，得3分。 | 3 |  |  |
|  |  | 5.6声音提示装置 | 设置指示灯和声音提示装置 | 1.应设置响亮的提示状态的指示灯和声音提示装置，控制区的所有边界能清楚地听见或看见信号，并且与其他报警信号区分。 2.警示信号指示装置应与探伤机联锁。 每有一项符合得2分。 | 4 |  |  |
|  |  | 5.7人员配备 | 按照要求配齐工作人员 | 1.进行作业的每台探伤机至少配备两名专职工作人员，且工作人员持有辐射安全与防护考核合格证书的，得3分。 2.现场探伤期间，工作人员佩戴个人剂量计和个人剂量报警仪的，得2分。 | 5 |  |  |
|  |  | 5.8作业准备 | 做好探伤前的管控工作 | 1.探伤作业前，确保控制区内没有任何其他人员，并防止工作期间有人进入控制区，监测伽马探伤机表面辐射剂量并记录。 2.控制区的范围应清晰可见，设置良好的照明。视控制区边界范围安排足够的人员进行巡查。 3.每一个探伤作业班组应至少配备一台便携式剂量率监测仪器，探伤作业前，对剂量率仪进行检查，确认剂量率仪能正常工作。 4.准备完毕后，操作人员利用现场结构或专用屏蔽设施，或在加强辐射防护的情况下，摇出放射源进行探伤作业。 每一项符合得2分。 | 8 |  |  |
|  |  | 5.9巡查与监测 | 按照要求开展作业区域巡查和辐射剂量水平监控 | 1.探伤作业期间，便携式剂量率仪一直处于开机状态，防止剂量异常或不能正常终止，得2分。 2.探伤作业期间安排人员对监督区边界进行巡逻和辐射剂量水平监控，未经许可人员不得进入边界内，得2分。 3.曝光完毕后，摇回放射源，并用监测仪器核实放射源状态，以确保所有放射源均已完全退回源容器中，没有遗漏或脱落的放射源，得2分。 4.工作结束后必须用辐射剂量率监测仪进行监测，确定放射源收回探伤机后，由安全员在检查记录上签字，方能携带伽马探伤机离开现场，得1分。 5.探伤结束后探伤机及时放入暂存设施妥善保管，并做好交接记录，得1分。 | 8 |  |  |
| 6 | 数据 管理 | 全国核技术利用辐射安全申报系统数据填报质量 | 按要求在系统上规范填报数据 | 1.系统中信息齐全且与实际情况一致。 2.台账明细与活动种类和范围一致。 3.辐射监测防护用品满足要求。 4.辐射工作人员培训及剂量监测情况及时更新。 每一项符合得1分。 | 4 |  |  |

注：1.X射线探伤和伽马射线探伤均开展单位，第四章及第五章栏目分值等比压缩一半计入总分；只开展其中一项射线探伤的单位，第四章及第五章栏目按实际开展业务对照评估计分，不涉及的业务不计分。

2.按照评分划分四个等次，即优秀，良好，基本达标，不达标。

优秀：最终得分≥88分

良好：88＞最终得分≥74分

基本达标：74＞最终得分≥60分

不达标：60＞最终得分